高温数据记录仪

HiTemp 140-CF通过MadgeTech Canning Fitting牢固地连接到罐子、罐头或其他容器上，使探头能够测量巴氏杀菌和蒸煮食品的热渗透和温度分布。

HiTemp 140-CF可以承受高达140 °C（284 °F）的温度，非常适合在各种行业和环境中的各种罐头应用。

适用于：

蒸煮袋

玻璃器皿

Recart包装

塑料杯

罐

HITEMP140-CF

规格

| 一般 |  |
| --- | --- |
| 启动模式 | 软件可编程立即启动可提前18个月延迟启动 |
| 停止模式 | 手动或定时（特定日期和时间） |
| 实时记录 | 可与PC机配合使用，实时监控和记录数据 |
| 密码保护 | 可将可选密码编程到设备中，以限制对配置选项的访问。可以在没有密码的情况下读取数据。 |
| 存储器 | 32，256个读数 |
| 触发设置 | 可以设置上限和下限一旦数据达到或超过设定的限制，设备将记录到内存中。还可以对双电平启动和停止触发器进行编程。用户可以指定设备触发后要读取的读数数量。 |
| 在触发设置模式 | 6，451个读数 |
| 环绕 | 是的 |
| 阅读率 | 每秒1次读数，最多每24小时 1次读数 |
| 校准 | 通过软件进行数字校准 |
| 校准日期 | 在设备内自动记录 |

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问madgetech.com了解详情。

| 温度 |  |
| --- | --- |
| 温度传感器 | 100 Ω铂RTD |
| 探头测量范围 | -200 °C至+260 °C（-328 °F至+500°F） 测井仪本体温度不能超过140°C |
| 温度分辨率 | 0.01 °C（0.02°F） |
| 校准精度 | ±0.1 °C/±0.18 °F（20 °C至+140 °C/68 °F至 +284°F） ±0.3 °C/±0.54 °F（-20 °C至+19.99 °C/-4 °F至 +67.98°F） ±0.4 °C/±0.72 °F（-40 °C至-20.01 °C/-40 °F至 -4.02°F） |

| 电池类型 | 内置3.6V高温锂电池;用户可更换 |
| --- | --- |
| 电池寿命 | 2年典型值（1分钟读取速率） |
| 数据格式 | 日期和时间戳°C、K、°F或°R |
| 时间精度 | ±1分钟/月（20 °C至30°C） (68（86°F） （独立模式） |
| 计算机接口 | 需要IFC 400或IFC 406 USB扩展坞 |
| 操作系统兼容性 | Windows XP SP3或更高版本 |
| 软件兼容性 | 标准软件版本2.03.06或更新版本安全软件版本4.1.3.0或更新版本 |
| 操作环境 | -40 °C至+140 °C（-40 °F至+284°F） 0% RH至100% RH，0.002 PSIA至100PSIA |
| IP等级 | IP68 |
| 尺寸（车身） | 1.55英寸x 0.97英寸（39.3 mm x 24.6mm） |
| 尺寸（探头） | HiTemp140-CF-1.1： 1.1英寸x 0.095英寸（27.94 mm x2.4 mm） HiTemp140-CF-2.1： 2.1英寸x 0.095英寸（53.34 mm x2.4 mm） HiTemp140-CF-3.1： 3.1英寸x 0.095英寸（78.74 mm x2.4 mm） HiTemp140-CF-3.9： 3.9英寸x 0.095英寸（99.05 mm x2.4 mm） |
| 重量 | 4.2盎司（120克） |
| 材料 | 316不锈钢，Radel |
| 批准 | CE |

电池警告：火灾、爆炸和严重烧伤危险。不得短路、充电、强制放电、压碎、穿透或焚烧。如果加热到150 °C（302 °F）以上，电池可能会泄漏或爆炸。

订购信息

| HiTemp140-CF-1.1 | 902425-00 | HiTemp 140-CF，带1.1”探头 |
| --- | --- | --- |
| HiTemp140-CF-2.1 | 902426-00 | HiTemp 140-CF，带2.1”探头 |
| HiTemp140-CF-3.1 | 902427-00 | HiTemp 140-CF，带3.1”探头 |
| HiTemp140-CF-3.9 | 902428-00 | HiTemp 140-CF，带3.9”探头 |

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■http://www.eofirm.com